WOMP-PN-6/2014                                                                                                  Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:  przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych oraz immunochemicznych wraz                     z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Oferujemy realizację zamówienia na następujących zasadach:

a) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr 4  :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

b) łączna cena za dzierżawę aparatów w okresie 36.m-cy :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

c) cena za dzierżawę aparatów w okresie 1.miesiąca :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę - zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                               w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.

OPIS PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

1. Analizator do badań biochemicznych

| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | TAK / NIE | UWAGI ZAMAWIAJACEGO |
| --- | --- | --- |
| Lp | Parametry graniczne analizatora biochemicznego |  |  |
|  | Analizator – rok produkcji nie wcześniej niż 2013. |  |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny pracujący w systemie „pacjent po pacjencie” |  |  |
|  | System ciągłego dostawiania prób badanych bez przerywania ciągłości pracy |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie CITO |  |  |
|  | Wydajność aparatu min 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę, Niezależny moduł ISE o wydajności min. 60 oznaczeń na godzinę |  |  |
|  | Metody pomiaru: -ISE - minimum Na, K, Cl -elektrody bezobsługowe o potencjometrycznym pomiarze bezpośrednim, -fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne; turbidymetryczne |  |  |
|  | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku bez systemu myjącego i stacji uzdatniania wody |  |  |
|  | Automatyczny zmieniacz kuwet |  |  |
|  | Możliwość wykonywania analiz w surowicy, osoczu, moczu, |  |  |
|  | Możliwość pobierania materiału do badań z różnych naczynek w tym z mikronaczynek |  |  |
|  | Możliwości analityczne: enzymy, substraty , białka specyficzne, elektrolity, ISE |  |  |
|  | Odczynniki kompatybilne z analizatorem |  |  |
|  | Odczynniki gotowe do użytku, |  |  |
|  | Stabilność kalibracji dla wszystkich testów fotometrycznych minimum jeden tydzień |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczenia stężonych standardów |  |  |
|  | Detektor poziomu odczynnika, detektor próby badanej, automatyczna detekcja i sygnalizacja mikroskrzepów w badanej próbce, automatyczne udrażnianie igły pobierającej |  |  |
|  | Chłodzenie na pokładzie analizatora odczynników, kontroli i kalibratorów |  |  |
|  | Zużycie wody destylowanej max. 2,0 l / na godzinę pracy |  |  |
|  | Aparat bez stacji wody |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
|  | Minimum 80 pozycji na próbki pacjentów |  |  |
|  | Minimum 35 pozycji odczynnikowych |  |  |
|  | Realizacja dostaw odczynników -zamówienie zwykłe w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia |  |  |
|  | Pozytywne opinie użytkowników pracujących tym samym aparatem i na tych samych co proponowanie odczynniki przez okres min 1 roku w ilości do 5 |  |  |
|  | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora |  |  |
|  | Program kontroli jakości w oparciu o krzywe Levey-Jenningsa, automatyczna ocena wyników kontroli jakości w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a laboratoryjnym systemem informacyjnym |  |  |
|  | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości, z opracowaniem statystycznym wyników |  |  |
|  | Automatyczny terminal wymaganych czynności obsługowych dla analizatora |  |  |
|  | Zewnętrzny komputer, UPS i drukarka laserowa |  |  |
|  | Aparat dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r Dz.U.2010. Nr107 poz.679 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dz. U. Nr 04.251.2515 |  |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim i kopii deklaracji zgodności CE |  |  |
|  | Dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych (ujętych w ofercie) oraz kart charakterystyk odczynników zawierających materiały niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych (Dz.U.2005,201,1674) |  |  |
|  | Ilość oferowanych opakowań musi uwzględniać trwałość odczynników po otwarciu, przy założeniu równomiernej realizacji zapotrzebowania przez cały okres umowy |  |  |
|  | Oferta musi zawierać niezbędne potrzebne do pracy aparatu akcesoria (odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, filtry, kuwety, papier do drukarki, jeżeli jest papier specjalny, płyny konserwujące itp ) |  |  |
|  | Minimum 4 autoryzowane punkty serwisowe w kraju , w tym przynajmniej jeden w odległości do 150 km od Torunia (podać nazwiska i nr telefonów) |  |  |
|  | Serwis dostępny 24h / dobę |  |  |
|  | Szczegółowy wykaz zużywalnych części aparatu wymienianych przez użytkownika, (pozostałe wymienia serwis Wykonawcy na swój koszt) w ilościach, przewidywanych w okresie 36 miesięcy |  |  |
|  | Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy |  |  |
|  | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu oferty na koszt Wykonawcy |  |  |
| 2. Czytnik do moczu |
| l.p. | Parametry graniczne czytnika do moczu |  |  |
| 1 | Analizator – rok produkcji nie wcześniej niż 2010 |  |  |
| 2. | Wydajność analizatora min. 500 oznaczeń/godzinę |  |  |
| 3. | Odczyt parametrów fizyczno – chemicznych moczu: glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty, pH, ciężar właściwy, barwa |  |  |
| 4. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach |  |  |
| 5. | Pamięć min 1000 wyników |  |  |
| 6. | Kontrola jakości – pamięć minimum 200 wyników |  |  |
| 7. | Flagowanie wyników patologicznych |  |  |
| 8. | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki przez analizator |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru barwy moczu z aparatu |  |  |
| 10. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |  |
| 11. | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu |  |  |
| 12 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |  |
| 13 | Możliwość podłączenia czytnika barkodów |  |  |
| 14 | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny |  |  |
| 15 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji |  |  |
| 16 | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji |  |  |
| 17 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników |  |  |
| 18 | Możliwość rozróżniania krwinek jako świeże i wyługowane |  |  |
| 19 | Paski kalibracyjne do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe |  |  |
| 20 | Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 18 mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl |  |  |
| 21 | Certyfikaty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| 22 | Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy |  |  |
| 23 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu oferty na koszt Wykonawcy |  |  |
| 3. Analizator do badań immunochemicznych |
| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego |  |  |
|  | Analizator – – rok produkcji nie wcześniej niż 2010 |  |  |
|  | Zasada pomiaru: chemiluminescencja (ECLIA) |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowana procedura oznaczenia, random access system |  |  |
|  | Możliwość 24 godzinnej pracy non-stop |  |  |
|  | Analizator wieloparametrowy, min.15 pozycji odczynnikowych |  |  |
|  | Automatyczne samoprogramowanie poprzez dwuwymiarowy kod paskowy |  |  |
|  | Min. 30 pozycji na próbki badane, dostawianie próbek w trakcie pracy |  |  |
|  | Próbki CITO dostawiane w każdym momencie pracy, oznaczane są priorytetowo bez przerywania pracy analizatora |  |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podawania materiału w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów lub w naczynkach wtórnych i pediatrycznych |  |  |
|  | Możliwość definiowania profili i paneli zleceń |  |  |
|  | Czytnik kodów paskowych dla próbek (pozytywna identyfikacja materiału) i dla odczynników |  |  |
|  | Eliminacja carry over poprzez zastosowanie jednorazowych końcówek do pobierania materiału i próbek badanych |  |  |
|  | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej |  |  |
|  | Czas do uzyskania pierwszego wyniku dla wszystkich testów max. 30 minut |  |  |
|  | Wydajność min. 80 oznaczeń / godz |  |  |
|  | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze |  |  |
|  | Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych |  |  |
|  | Automatyczna procedura czyszczenia analizatora |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych, automatyczny rerun |  |  |
|  | Redukcja interferencji ze strony przeciwciał heterofilnych HAMA |  |  |
|  | Wydruk wyników ostatecznych orientowanych na pacjenta |  |  |
|  | Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości, wykresy Levy-Jenningsa, kontrola jakości w oparciu o reguły Westgarda |  |  |
|  | Aparat dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r Dz.U. 2010, Nr 107 poz. 679 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Dz. U. Nr 04.251.2515 |  |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim i kopii deklaracji zgodności CE |  |  |
|  | Dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych ( ujętych w ofercie) oraz kart charakterystyk odczynników zawierających materiały niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych (Dz.U.2005,201,1674) |  |  |
|  | Ilość oferowanych opakowań musi uwzględniać trwałość odczynników po otwarciu, przy założeniu równomiernej realizacji zapotrzebowania przez cały okres umowy |  |  |
|  | Oferta musi zawierać niezbędne potrzebne do pracy aparatu akcesoria (odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, filtry, kuwety, papier do drukarki, jeżeli jest papier specjalny, płyny konserwujące itp ) |  |  |
|  | Minimum 4 autoryzowane punkty serwisowe w kraju, w tym przynajmniej jeden w odległości do 150 km od Torunia (podać nazwiska i nr telefonów) |  |  |
|  | Serwis dostępny 24h / dobę |  |  |
|  | Szczegółowy wykaz zużywalnych części aparatu wymienianych przez użytkownika, (pozostałe wymienia serwis Wykonawcy na swój koszt) w ilościach, przewidywanych w okresie 36 miesięcy |  |  |
|  | Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy |  |  |
|  | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu oferty na koszt Wykonawcy |  |  |

Podłączenie analizatorów (biochemicznego, czytnika do moczu oraz immunochemicznego) do systemu LSI PSM pracującego w laboratorium.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zapewnienie przeszkolenia wszystkich pracowników laboratorium w zakresie obsługi                            i interpretacji wyników badań.

NIE SPEŁNIENIE JEDNEGO WYMAGANEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

...................................................................................

miejscowość, data

.................................................................................

podpis osoby/osób/upoważnionej do reprezentacji wykonawcy