WOMP-PN-3/2014                                                                                                Załącznik Nr 1

( Pieczęć Wykonawcy – adres, REGON, NIP)

Rodzaj postępowania:          przetarg nieograniczony

Przedmiot postępowania: na zakup i dostawę unitu laryngologicznego do Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46, finansowanego w formie leasingu finansowego z opcją wykupu - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca............................................................................................................................

................................................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia

na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie unitu laryngologicznego -

- finansowanego w formie leasingu finansowego z opcją wykupu

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z następującym wyliczeniem:

Wartość przedmiotu zamówienia :

netto: ............................................................ zł + należna stawka VAT

słownie: ……………………………………………………………………………………..

brutto:.......................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………..

1) czynsz inicjalny (opłata wstępna) –   5% .................................................zł brutto

2) wysokość jednej raty ................................................................................zł netto

3) łączna wartość rat (1-84) ...........................................................................zł netto

4) wartość podatku VAT( płatnego z góry na początku trwania umowy) ………………..zł

4) kwota wykupu unitu laryngologicznego - 1% czynszu inicjalnego..........................zł netto

Koszt leasingu ogółem (poz. 1+3+4)   .........................................................zł brutto

- Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (koszt dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia pracowników, całkowity koszt leasingu obejmujący sumę rat miesięcznych, wartość wykupu oraz opłaty manipulacyjne, depozytowe itp.) i odzwierciedla całkowity koszt, który będzie poniesiony przez Zamawiającego przez cały czas trwania leasingu do chwili przejścia przedmiotu zamówienia na własność Zamawiającego. Oznacza to, że wartość unitu laryngologicznego, szkolenia pracowników oraz wartość leasingu są wartościami stałymi i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie obejmującym okres: do 8 tygodni, liczonych od dnia podpisania umowy. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie       7 dni od dnia poinformowania go na piśmie, przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do jego realizacji.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu jej złożenia.

- Wszelkie załączone do oferty dokumenty potwierdzające nasz obecny stan prawny są aktualne               w świetle postanowień ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z dn. 7 października 1997 r.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z dnia 7 października 1997r.)

- W przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym realizację postanowień umowy zostanie Pani/Pan:

………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższej specyfikacji:

| LP | PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE (Wypełnia Oferent) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Unit laryngologiczny z torem wizyjnym, optykami sztywnymi i optyką giętką | Rok produkcji 2014 |  |  |
| 2. | Unit o konstrukcji modułowej | TAK |  |  |
| 3. | Unit składający się z dwóch osobnych modułów: modułu funkcyjnego i modułu na instrumentarium | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość indywidualnej konfiguracji ustawienia poszczególnych modułów unitu, np. moduł na instrumentarium po lewej lub prawej stronie modułu funkcyjnego; możliwość ustawienia fotela pacjenta pomiędzy modułami unitu | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość stabilnego połączenia obu modułów unitu | TAK |  |  |
| 6. | Obudowa i konstrukcja unitu wykonana w całości ze stali nierdzewnej, odporna na środki dezynfekcyjne, lakierowana w dowolnym kolorze z palety RAL wskazanym przez użytkownika | TAK |  |  |
| 7. | W module funkcyjnym i module na instrumentarium wbudowane kółka umożliwiające łatwe przemieszczenie unitu | TAK |  |  |
| 8. | Certyfikaty dopuszczające unit laryngologiczny do użytkowania na terenie UE i Polski tj. - Wpisy do rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikaty CE - Deklaracje zgodności. | TAK |  |  |
| 9. | Instrukcje obsługi do wszystkich dostarczanych urządzeń w języku polskim. | TAK |  |  |
| 10. | Pełna dokumentacja techniczna (przy dostawie) | TAK |  |  |
| 11. | Szkolenie z zakresu obsługi lekarzy i pielęgniarek. | TAK |  |  |
| A. MODUŁ FUNKCYJNY UNITU |
| 1. Moduł kompaktowy: |
| 12. | Wymiary | o wymiarach nie większych, niż: szerokość 550 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1100 mm |  |  |
| 2. System ssania: |
| 13 | Wyposażony w bezwibracyjną, bezolejową pompę ssącą | o wydajności min. 45 l/min |  |  |
| 14 | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż 0,92 bara, wbudowany manometr, płynna regulacja siły ssania | TAK |  |  |
| 15. | System wyposażony w filtr powietrza (w zestawie dodatkowy, zapasowy filtr) i pojemnik na odessaną treść o pojemności min. 1L | TAK |  |  |
| 16. | Co najmniej dwa zabezpieczenia przeciwprzelewowe: pływak w słoju zbiorczym oraz zbiornik kondensacyjny | TAK |  |  |
| 17. | Automatyczna aktywacja systemu ssania po podniesieniu końcówki drenu ssącego | TAK |  |  |
| 18. | Dren ssący w całości sterylizowalny w autoklawie (w zestawie dwa dreny ssące) | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość podłączenia zbiorników jednorazowego użytku | TAK |  |  |
| 20. | Słój zbiorczy ssaka zlokalizowany w tylnej części modułu funkcyjnego | TAK |  |  |
| 21. | W dowolnym momencie słój zbiorczy wraz z pokrywą odłączany i podłączany w szybki sposób do modułu funkcyjnego unitu – wsuwane metalowe króćce | TAK |  |  |
| 22. | Automatyczne opróżnianie słoja po każdym użyciu ssaka oraz dodatkowo funkcja manualnej aktywacji systemu opróżniania słoja | TAK |  |  |
| 3. Elektryczny podgrzewacz do lusterek: |
| 23. | Zlokalizowany na pulpicie modułu funkcyjnego | TAK |  |  |
| 24. | Uruchamiany ręcznie i wyłączany natychmiast po zabraniu ręki z podgrzewanym lusterkiem | TAK |  |  |
| 25. | Brak możliwości przypadkowego pozostawienia włączonego podgrzewacza | TAK |  |  |
| 4. Źródła światła: |
| 26. | Dwa niezależne, halogenowe źródła światła | mocy min. 150 W każde |  |  |
| 27. | Wyposażone w filtry redukujące temperaturę | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość regulacji natężenia światła | TAK |  |  |
| 29. | Gniazda światłowodów typu Storz | TAK |  |  |
| 30. | Oba wyjścia źródła światła zlokalizowane na panelu przednim modułu funkcjonalnego | TAK |  |  |
| 31. | Diody LED informujące użytkownika o aktywacji danego źródła światła | TAK |  |  |
| 5. System czyszczenia drenów ssących: |
| 32. | Wyposażony w zbiornik na płyn dezynfekcyjny o pojemności co najmniej 1L, umieszczony z tyłu modułu funkcyjnego | TAK |  |  |
| 33. | 3 metalowe, autoklawowalne adaptery do drenu ssącego | TAK |  |  |
| 34. | Niepieniący środek dezynfekcyjny o poj. 1L w zestawie z unitem | TAK |  |  |
| 6. System płukania ucha ciepłą wodą: |
| 35. | Temperatura wody kontrolowana termostatem, możliwość regulowania temp. wody | w zakresie 36ºC – 38ºC |  |  |
| 36. | Moduł płukania podłączony do ogólnodostępnej sieci wody pitnej - w zestawie komplet niezbędnych przyłączy | TAK |  |  |
| 37. | Zawór magnetyczny odcinający dopływ wody po wyłączeniu unitu | TAK |  |  |
| 38. | Wewnętrzny metalowy zbiornik do podgrzewania wody, wyposażony w grzałki, które nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą | TAK |  |  |
| 39. | Wyposażony w rączkę irygacyjną z możliwością płynnej regulacji przepływu wody | w zakresie od 5 do 600 ml/min |  |  |
| 40. | Rączka irygacyjna w całości wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 41. | Rączka irygacyjna wraz z jej drenem w całości autoklawowalna | TAK |  |  |
| 42. | Miska do płukania ucha z sitkiem zabezpieczającym system przed zatykaniem (np. woszczyną), podłączana do drenu ssącego | TAK |  |  |
| 43. | System wyposażony w rurkę typu Luer do drenażu zatok | TAK |  |  |
| 44. | System wyposażony w 3 metalowe kaniule irygacyjne | TAK |  |  |
| 45. | Antybakteryjny filtr do wody, membranowy 0,2 µm, zabezpieczający przed bakteriami typu lagionella i pseudomonas; filtr wielorazowego użytku, całkowicie sterylizowalny w autoklawie | TAK |  |  |
| 7. Moduł płukania migdałków: |
| 46. | Wyposażony w niezależny system ssania wbudowany w unit oraz w kanał płuczący | TAK |  |  |
| 47. | Końcówka robocza zasysająca czyszczony migdałek, w której jednocześnie następuje płukanie migdałka i odsysanie treści | TAK |  |  |
| 48. | Moduł wyposażony w zamontowany do modułu funkcyjnego unitu zbiornik na płyn płuczący o pojemności co najmniej 1L | TAK |  |  |
| 49. | Rączka modułu płukania migdałków wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 50. | Możliwość sterylizacji w autoklawie rączki wraz z drenami | TAK |  |  |
| 51. | Końcówka robocza modułu wykonana ze szkła, zdejmowana, nadająca się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |  |
| 52. | W zestawie szklane końcówki w co najmniej 3 różnych rozmiarach, min. po 3 sztuki z każdego rozmiaru | TAK |  |  |
| 8. Tor wizyjny - kamera i monitor LCD: |
| 53. | Kamera medyczna 1 CCD, wbudowana w moduł funkcyjny unitu i w tym samym kolorze | TAK |  |  |
| 54. | Wyjścia sygnału video w standardach S-video oraz BNC | TAK |  |  |
| 55. | Rozdzielczość kamery: | 440 000 pixeli |  |  |
| 56. | Czułość kamery: | 0,9 luxa |  |  |
| 57. | Kamera z funkcją automatycznego balansu bieli, funkcja dostępna z przedniego panelu kamery a także z głowicy kamery | TAK |  |  |
| 58. | Funkcja zamrażania obrazu realizowana przez przycisk nożny oraz z głowicy kamery | TAK |  |  |
| 59. | Możliwość zamrażania i jednoczesnego podglądu czterech ostatnio zarejestrowanych klatek | TAK |  |  |
| 60. | Monitor LCD o przekątnej 17”, wyposażony w zmywalną szybę ochronną | TAK |  |  |
| 61. | Monitor zintegrowany z unitem za pomocą fabrycznego (tego samego producenta) ramienia zamocowanego na stałe do modułu funkcyjnego, ramię umożliwiające ruch monitora w 3 kierunkach | TAK |  |  |
| 62. | Rozdzielczość monitora: | 1280 x 1024 |  |  |
| 63. | Monitor wyposażony w gniazda typu: S-Video, chinch | TAK |  |  |
| 64. | W zestawie polskojęzyczne oprogramowanie komputerowe, do prowadzenia bazy danych, z wyszukiwarką, funkcją przeglądu i edycji zdjęć i sekwencji wideo, kreatorem raportów | TAK |  |  |
| 65. | Karta video (USB graber) umożliwiająca podłączenie kamery do komputera | TAK |  |  |
| 66. | Dwufunkcyjny przycisk nożny USB do uruchamiania nagrywania filmów oraz zapisywania w komputerze zdjęć pobranych z kamery | TAK |  |  |
| 9. Stojak na lampę nagłowną: |
| 67. | Zintegrowany z modułem funkcyjnym z regulacją wysokości i automatycznym wyłącznikiem źródła światła lampy | TAK |  |  |
| 10. Blat na narzędzia: |
| 68. | Moduł funkcyjny wyposażony w wysuwany blat na narzędzia z podajnikiem papierowego ręcznika | TAK |  |  |
| 11. Światłowodowa lampa nagłowna: |
| 69. | Światłowodowa lampa nagłowna z podwójną soczewką, regulowaną opaską nagłowną, światłowodem , którego wtyczka jest kompatybilna z gniazdem oferowanego źródła światła | o średnicy 3,5 mm o dł. min. 230 mm |  |  |
| 12. Endoskopy laryngologiczne: |
| 70. | Endoskop sztywny uszny,autoklawowalny – 1 szt. | długość robocza 40-42 mm, kąt widzenia 0°, średnica 2,7 mm |  |  |
| 71. | Endoskop sztywny nosowy, autoklawowalny – 1 szt. | długość robocza 100-110 mm, kąt widzenia 30°, średnica 2,7 mm |  |  |
| 72. | Endoskop sztywny krtaniowy, autoklawowalny – 2 szt. | długość robocza 160-165 mm, kąt widzenia 70°, średnica 8,0 mm |  |  |
| 73. | Endoskop giętki pediatryczny (naso-pharyngo-laryngo-fiberoskop) – 1 szt. | średnica 2,8 mm, długość max. 300 mm, regulowany okular, zakres zagięcia końcówki 150º góra/dół |  |  |
| 74. | Światłowód do endoskopów, z adapterami kompatybilnymi z oferowanymi optykami i źródłami światła. | średnica 3,5 mm, długość 180 cm |  |  |
| 13. Kuwety do endoskopów: |
| 75. | Dwie podgrzewane do 37°C kuwety do przechowywania czystych endoskopów sztywnych, umieszczone w pulpicie modułu funkcyjnego, wyjmowane, temperatura kontrolowana termostatem, możliwość regulacji temperatury za pomocą łatwo dostępnego pokrętła | TAK |  |  |
| 76. | Dwie kuwety do dezynfekcji endoskopów sztywnych, umieszczone w module funkcyjnym, wyjmowane | TAK |  |  |
| 77. | Dwie kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopu giętkiego, umieszczone w module funkcyjnym, wyjmowane, rozbieralne celem wyczyszczenia | TAK |  |  |
| B. MODUŁ NA INSTRUMENTARIUM |
| 78. | Mobilny (na kółkach), oddzielny – możliwość ustawienia go po prawej lub lewej stronie modułu funkcyjnego | TAK |  |  |
| 79. | Możliwość stabilnego połączenia z modułem funkcyjnym | TAK |  |  |
| 80. | Duża powierzchnia na instrumentarium (900 mm x 400 mm), 4 duże wyjmowane tacki z regulowanymi przegródkami | TAK |  |  |
| 81. | Przezroczysta pokrywa zabezpieczająca instrumentarium przez kurzem | TAK |  |  |
| 82. | Wysuwana kuweta na brudne narzędzia, wyposażona w kosz do odsączania wykonany ze stali nierdzewnej i samozamykającą się pokrywę | TAK |  |  |
| 83. | Wbudowana szeroka i głęboka szufladę na akcesoria | TAK |  |  |
| 84. | Wysuwany blat do pisania z wyciąganym wkładem celem dezynfekcji | TAK |  |  |
| 85. | Śmietniczka otwierana mechanicznie, nogą | TAK |  |  |
| 86. | Moduł dostępny w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL | TAK |  |  |
| C. ZESTAW KOMPUTEROWY DO ARCHIWIZACJI DANYCH |
| 87. | Zestaw komputerowy: - procesor klasy Core i5 - pamięć RAM DDR III 1600 MHz 2x2 GB - płyta główna obsługująca RAID i AHCI, posiadająca porty USB 2.0 i USB 3.0, a także SATA III oraz PCI, obsługująca tryb DUAL CHANNEL - dysk twardy SATA III 250 GB 10000 obr/min - napęd DVD-RAM - może być zewnętrzny - karta sieciowa 100/1000 Mbit/s - karta graficzna zintegrowana z procesorem (klasy HD 4600), ew. dodatkowa (min. 128 bit na PCI-E x16 z pamięcią 256-512 MB i chłodzeniem pasywnym) - obudowa typu MINI bądź MIDI TOWER, posiadająca wentylator chłodzący oraz porty USB (w tym min. 1 port USB 3.0) na przedzie - dobrej klasy zasilacz z odłączanymi kablami o mocy min. 430W - monitor LCD 19" LED, o rozdzielczości 1280x1024 (proporcje obrazu 5:4) - UPS 700 VA z portem USB i oprogramowaniem | TAK |  |  |
| 88. | Kompaktowa drukarka laserowa kolor USB 2.0: - podajnik papieru na min. 100 arkuszy A4 / A5 - wydruk pierwszej strony po max. 15 sekundach - tonery na min. 1000 stron każdy - cicha praca | TAK |  |  |
| 89. | Oprogramowanie: - Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit PL - Microsoft Office 2003 (ew. wyższy) - Program do backupu systemu operacyjnego (umożliwiający proste i szybkie przywrócenie z kopii w pełni działającego systemu wraz z zainstalowanymi aplikacjami, sterownikami itp.) oraz nagrywania danych na płytach CD/DVD | TAK |  |  |
| D. INNE WARUNKI |
| 90. | Okres gwarancji bezwarunkowej obejmującej wszystkie elementy zestawu | min. 12 m-c |  |  |
| 91. | Czas reakcji serwisu, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia | do 48 godz. |  |  |
| 92. | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanych unitu laryngologicznego | TAK – podać nazwę, adres, numer telefonu do serwisu |  |  |
| 93. | Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | Tak |  |  |
| 94. | Koszt rocznego kontraktu serwisowego pogwarancyjnego zawierającego tylko przeglądy i konserwacje | podać |  |  |
| 95. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania unitu do eksploatacji |  |  |
| 96. | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancyjnego | nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania unitu do eksploatacji |  |  |
| 97. | Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie przedmiotu leasingu w całym okresie obowiązywania Umowy dokonał Finansujący we własnym zakresie, w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Koszt ubezpieczenia za cały okres trwania umowy nie ma być wliczony w raty leasingowe. Korzystający oświadcza, iż z chwilą doręczenia mu warunków ubezpieczeniowych na piśmie będzie się do nich stosować. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby ubezpieczenie było refakturowane na rzecz Zamawiającego w cyklach rocznych. | Tak |  |  |

NIE SPEŁNIENIE JEDNEGO WYMAGANEGO WARUNKU SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

8. Załącznikami niniejszej oferty są następujące dokumenty:

(Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie dokumenty wymienione w cz. VIII  SIWZ.)

1. ........................................................

2. ........................................................

3..........................................................

4. ……………………………………

UWAGA! Wykonawca, który przedstawi nieprawdziwe dane mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.907ze zm.).

Ponadto na mocy przepisu art. 297 § 1. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca  1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 r. z późn. zm.), kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), posiadające możliwość eksportu danych do programu medycznego.

..........................................................                               …………………………………………………

miejscowość, data                                    podpis osoby/osób/upoważnionej do reprezentowania Oferenta